**УТВЕРЖДАЮ**

**Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Уалиев Б.Д.**

­­­­­­­­19 сентября 2018 года

Приложение №1

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ)* | Стерилизатор озоновый в комплекте  |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** | Стерилизатор озоновый в комплекте |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)* | *Техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
|  | Озонатор | **Общие данные** Экспресс-стерилизация и экспресс-дезинфекция. **Технические характеристики** * концентрация О3 на выходе не менее 250мг. О3/м3
* производительность не менее 6 г/час, 220В, 70Ватт,
* размер, не более 25х20х12(см),
* вес, не более 4кг.

Среднее время обработки озонатором:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **помещение** | **площадь**  | **время обработки**  |
| Операционная: «чистая хирургия» | 20-40 м2 | 15-30 мин |
| Операционная «гнойная хирургия» | 20-40 м2 | 30-60 мин |
| Родовая | 20-40 м2 | 15-30 мин |
| Процедурные-перевязочные | 10-15 м2 | 15-20 мин |
| Палаты | 10-20 м2 | 10-15 мин |
| Боксы | 5-10м2 | 20-30 мин |

**Требования к безопасности** Должен быть экологически безопасенОбъем помещения от 15м3 до 1000м3 (операционная, процедурная, перевязочная, палата и т.д.) | 1 шт |
|  |  | *Дополнительные комплектующие* |
|  | Камера стерилизационная  | Назначение:[ ирургический, гинекологический, стоматологический инструмент и др., а также термонеустойчивые медизделия (эндопротез, катетер и др.).Стерилизационные камеры к стерилизатору озоновому должны быть выполнены из высококачественного оргстекла по особой технологии, обеспечивающей аэродинамику и равномерную заполненность камеры по всему объёму.**Технические характеристики*** Рабочий объем, не менее 36 л
* Форма - прямоугольная,
* Рабочие полки, не менее 2
* Размер камеры, не более 30х30х40 (см)
* Материал - оргстекло
* Вес, не более 12 кг
 | 1 шт |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | **Требования к помещению в соответствии с условиями эксплуатации:**Стерилизатор должен работать от однофазной сети переменного тока напряжением (220+22) В, частотой 50Гц. Потребляемая мощность не более 70ВА. |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP Адрес: г.  |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | До 20 декабря 2018 годаАдрес: КГП «Тарановская ЦРБ» (операционный блок) |
| **7** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |