Техническая спецификация  приложение №2 к ТД

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 2 | Функциональные особенности | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром по давлением изделий медицинского назначения, применяемых в ЛПУ. |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1. | Стерилизатор паровой с автоматической системой управления | Тип стерилизатора паровой горизонтальный Механизм закрывания крышки винтовой, один прижим Материал наружных панелей нержавеющая сталь Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа (кгс/см2) 0,22 (2,2) Ток переменный, трехфазный Частота, Гц 50 Напряжение, В 380 Потребляемая мощность, кВт, не более 10 Степень защиты оболочки IP24 Диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ±4 Количество режимов стерилизации, не менее 5 Параметры первого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,21±0.01 (2,1+0,1) температура, °С 134±1 время стерилизационной выдержки, мин 5+1 Параметры второго режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см ) 0,11±0,01(1,1±0,1) температура, °С 121±1 время стерилизационной выдержки, мин 20+2 Параметры третьего режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,20±0,02 (2,0±0,2) температура,°С132 ± 2 время стерилизационной выдержки, мин 20 + 2 Параметры четвертого режима стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11+0,02(1,1+0,2) температура, °С 120+2 время стерилизационной выдержки, мин 45+3 Ручной (программируемый) режим стерилизации: рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) температура, °С 110…136 время стерилизационной выдержки, мин не более 60 минут Точность поддержания стерилизационной температуры ±2°С Вакуумная сушка стерилизуемых изделий методом эжекции Остаточная влажность, не более 1% Объем парогенератора, л, не более 25 Управление автоматическое Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе Фильтр очистки воды Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки Система охлаждения сброса пара в канализацию Габаритные размеры, мм, не более - глубина 1200±10 - ширина 604±10 - высота 1360±10 Масса, кг, не более 180 Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л 100 Средняя наработка на отказ, циклов, не менее 3000 Средний срок службы, лет, не менее 10 Объем стерилизационной камеры, л, не менее 100 Применяемые стерилизационные коробки КФ-18 или КСК-18 | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Подставка-решетка под стерилизационные коробки | Подставка-решетка под стерилизационные коробки | 1 шт |
|  |  | 2 | колпачок (под указатель уровня) | колпачок (под указатель уровня) | 2 шт |
|  |  | 3 | уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры) | уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры) | 1 шт |
|  |  | 4 | кольцо (прокладка под крышку парогенератора) | кольцо (прокладка под крышку парогенератора) | 1 шт |
|  |  | 5 | прокладка под ТЭН | прокладка под ТЭН | 6 шт |
|  |  | 6 | трубка стеклянная 12x1,5-260 | трубка стеклянная 12x1,5-260 | 1 шт |
|  |  | 7 | электронагреватель ТЭН | электронагреватель ТЭН | 3 шт |
|  |  | 8 | Вставка плавкая | Вставка плавкая | 2 шт |
|  |  | 9 | Эксплуатационная документация - Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора - паспорт сосуда, работающего под давлением - паспорт мановакуумметра - паспорт клапана предохранительного - руководство по эксплуатации блока управления стерилизатором | - Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора - паспорт сосуда, работающего под давлением - паспорт мановакуумметра - паспорт клапана предохранительного - руководство по эксплуатации блока управления стерилизатора | 1 компл. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Однофазное напряжение питания, не более 380В Максимальная потребляемая мощность, не более 10 кВт |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Костанайская область Тарановский район, с.Айет. ул.Е.Омирзакова, 2 |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 1 декабря 2019 года Адрес: КГП «Тарановская ЦРБ» УЗАКО, ЦСО (автоклавная) |
| 7 | Условия гарантийного и дополнительного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Главный врач КГП «Тарановская ЦРБ» УЗАКО:                                              Уалиев Б.Д.